目   录

第一章  比选公告	2

第二章  比选申请人须知	4

第三章	项目参数及要求	12

第四章   比选申请文件格式	20

第五章   评审办法	25

# 第一章  比选公告

一、成都大学四川抗菌素工业研究所作为比选人诚邀符合资格条件的潜在申请人参与成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购的比选。本项目比选编号为CDCK20170010 。

二、比选项目概况（表一）：

| 比选人(项目业主) | 成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购 |
| 建设地点 | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 采购时间 | 2017年7月 |
| 工程规模（和/或标准） | 详见清单 |
| 采购资金 | 自筹 |
| 其他 | 无 |

三、比选内容（表二）

| 采购 | 大型精密贵重仪器设备一批 |
| --- | --- |

四、资格要求

（1）一般要求：在中华人民共和国注册资金100万以上合法企业，具有独立企业法人资格

（2）资质要求：复合《中华人民共和国政府采购发》第二十二条规定

（3）如为产品代理商，需具有招标方案中所涉及的设备原生产厂家针对本次投标特定的有效代理授权。但如为独家代理的，提供有效独家代理授权复印件及译本并都加盖公章即可

五、比选申请人在报名时须携带：

（1）法人授权委托书；          （2）经过年检的营业执照副本；

（3）税务登记证；              （4）组织机构代码证。

（5）代理人身份证复印件         (6) 移动存储设备（U盘等）

注：以上第1项收一张原件（法定代表人投标的不用“法人授权委托书”）；第2、3、4各收一张复印件（所有提交资料均需加盖公章）。

六、供货期要求：30个日历日。

七、工程质量：合格，详见比选文件

八、领取文件时间及地点：2017年7月13日-7月18日 ，成都大学四川抗菌素工业研究所网站下载。

九、递交比选申请文件截止时间及地点：

2017年7月19日上午10：00，成都大学四川抗菌素工业研究所B400安全与后勤保障部。

比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达指定地点。逾期送达或不符合规定的比选申请文件恕不接受。

十、比选文件的其他资料：配置清单，售后服务保障条款、补遗或答疑，请联系纳米药物及新型给药系统实验室，联系电话：028--84216012

十一、开标时间和地点：

（1）开标时间：2017年7月19日下午15：00。

（2）开标地点：成都市成华区龙潭工业园华冠路168号成都大学四川抗菌素工业研究所A213会议室。

十二、本比选邀请在四川抗菌素工业研究所网站上发布。

十三、本项目的联系方式：

联 系 人：王老师             电    话：028- 84216040

# 第二章  比选申请人须知

### 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 |  | 名称：成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| 1.1.2 | 项目名称 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购 |
| 1.1.3 | 建设地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 |  | 本采购项目所示范围及比选清单范围内的设备 |
| 1.3.2 | 计划供货期 |  | 30个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 |  | （1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（2）具有承担本项目的合法资质 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10 | 比选预备会 |  | 不召开 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 允许细微偏差 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 |  | 配置清单、图纸、补遗或答疑 |
| 2.2 | 比选文件投递截止时间 |  | 2017年7月19日上午10：00前 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他资料 |  | 除比选文件要求的构成比选申请文件主要部分以外的资料 |
| 3.3.1 | 比选有效期 |  | 30日历天(从比选截止之日算起，如比选人或行政监督部门因工作需要则相应顺延) |
| 3.4 | 比选保证金 |  | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 符合比选文件要求 |
| 3.7.4 | 比选申请文件副本份数 |  | 二份副本(中选单位另补三份副本) |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 比选申请文件的正本与副本应分别装订封塑成册，不能使用活页或抽杆夹装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 比选人的地址： 比选人名称： 比选申请文件 于“2017年 月 日10：00（递交比选申请文件截止时间）之前不准启封”的字样（或封条）。 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所B400安全与后勤保障部 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 |  | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 |  | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：成都大学四川抗菌素工业研究所A213会议室 |
| 5.2 | 比选程序 |  | 密封情况检查：由比选人检查比选申请文件的密封情况 比选顺序：不分递交先后顺序随机开启 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 |  | 评审委员会构成：5人及以上单数 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 比选报价(计价方式) | 采用工程量清单综合单价法 |  |
| 9.2 | 评审办法 | 见比选文件 |  |
| 9.2.1 | 商务报价（35分） | 以有效投标人的最低报价为基准价，投标人的报价分=（基准价/投标报价）×商务报价分值。 |  |
| 9.2.2 | 产品技术参数 （35分） | 符合设备档次、相关技术指标与国家及行业指标，达到招标要求的为25分，高于招标文件技术要求的，每高一项，加2分，最多加10分；低于招标文件技术要求的，每低一项，减2分。 |  |
| 9.2.3 | 企业业绩 （10分） | 2016年1月1日—12月31日同类项目合同目录（提供合同金额大于10万元的合同复印件） |  |
| 9.2.4 | 付款方式 （5分） | 付款方式是否合理，对采购方现金流的影响程度。 |  |
| 9.2.5 | 售后服务 （15分） | 售后服务计划安排是否合理，技术培训程度，包修期时限，质保期限，故障处理及时率，维修维护收费是否合理，维修点等。 |  |
| 9.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的报价、比选申请文件中参选函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应一致。 注：参选函中报价的单位应与公布的比选控制价一致，即以元为单位。小数点后保留位数不作要求。 |  |
| 9.4 | 评审结果的确定 | 确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选的，或者因不可抗力提出不能履行合同的，或者比选文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，依此类推。 |  |

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.2 本项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.3本项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3 比选范围要求

1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见比选申请人须知前附表；

(2)财务要求：见比选申请人须知前附表；

(3)业绩要求：见比选申请人须知前附表；

(4)信誉要求：见比选申请人须知前附表；

(5)项目经理资格：见比选申请人须知前附表；

(6)其他要求：见比选申请人须知前附表。

1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文(汉语言文字)。必要时专用术语应附有中文(汉语言文字)注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 比选预备会

不召开。

2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知

第三章 项目参数及要求

第四章 比选申请文件格式

第五章 评审办法

2.2比选截止时间：见比选申请人须知前附表。

3．比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（1）参选函、分项报价表等详见比选文件第四章“比选申请文件格式”内容。

（2）比选申请人必须按比选文件的要求提交证明文件，并作为其比选申请文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中选后有履行合同的能力。

（3）比选申请人概况应包括：企业生产、经营情况、商业信誉等内容。

（4）比选申请人提供已标价的工程量清单。应对比选文件中“施工内容、服务项目及要求”部分的各项条款作出清晰准确的答复，并提出明确的施工方案、服务项目和详细承诺。

比选申请人所提供的资格证明资料必须是真实有效的。否则其投标或中选资格将被取消，同时比选人保留进一步追究其行为责任的权利。

3.2 比选报价

3.2.1 比选申请人应按第三章“采购清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 比选申请人在比选截止时间前修改参选函中的比选总报价，应同时修改第五章“采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 比选有效期

3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1 无

3.5资格审查资料

3.5.1 “比选申请人基本情况表”应附比选申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。

3.6 备选比选方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选比选方案。允许比选申请人递交备选比选方案的，只有中选人所递交的备选比选方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选比选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，比选人可以接受该备选比选方案。

3.7 比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第四章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，参选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关供货期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4 比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册(均不宜使用活页或抽杆夹装订)，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4．比选申请文件

4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1 比选申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在密封袋四角、交界处、封条、项目名称、封套的封口处加盖比选申请人单位章。

4.1.2 比选申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 比选人收到比选申请文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．比选

5.1 比选时间和地点

比选人在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间（比选时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选。

6．评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

(4）曾因在比选、评审以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第五章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

7.1 选定方式

除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人顺序确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见第五章评审办法。

7.2 中选通知

在本章第3.3 款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10 天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。

8．纪律和监督

8.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向成都大学监督部门投诉。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

第三章  项目参数及要求

成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购比选

1、本项目最高限价。

最高限价人民币（含税、含外贸代理费、进口杂费、免表办理费等）：150万元（壹佰伍拾万元整）

（1）本项目清单预算最高控制价为（含税、含外贸代理费、进口杂费、免表办理费等）：150万元（壹佰伍拾万元整）

2、项目基本情况

项目概况：大型精密贵重仪器设备一批。

项目主要内容为：按所列仪器设备主要功能、主要技术规格、及主要用途清单配置

3、仪器设备主要功能、主要技术规格、及主要用途

| 1、自动氮吹浓缩仪 1台 |  |
| --- | --- |
| 仪器设备 主要功能、 主要技术 规格 | 1、技术要求 1.1加热功率：800W 1.2试管孔径：24位40mL 1.3温度范围：室温至90℃ 1.4温控精度：±1℃ ★1.5定时：1-99min或者常开 ★1.6终点体积：选用先进的光导纤维传感器控制样品1mL或0.5mL自动关断并报警。亦可定时控制终点。 2、主要性能要求 2.1最多可选同步浓缩24个样品。 ★2.2各路均可以电磁阀、阀堵控制开通路数。 ★2.3触摸屏操作界面显示直观，温度、压办实时显示，操作方便快捷。 2.4透明窗可视样品的浓缩过程。 2.5使用PTC加热元件，水浴均匀且运行可靠。 2.6试管支架品种多，适用各种尺寸的试管。 ★2.7光学传感器自动监控浓缩过程，当蒸发浓缩到设定体积时，系统自动关断相应的通道气体供应并同时报警提示，无需人工看管。 ★2.8可调强力排风系统设计，排除水蒸气及被蒸发的液体。 ★2.9可关断加热，仅通过氮吹进行浓缩。 ★2.10当温度达到设定温度后自动开启氮吹 ★2.11自动加水功能，有效防止水溢出与干烧 3、仪器配置要求 3.1 主机一台 3.2 40ml试管：定容体积1mL 24支； |

| 2、全自动电位滴定仪 1台 |  |
| --- | --- |
| 仪器设备 主要功能、 主要技术 规格 | 一、主要功能配置如下以实现药检分析的非水滴定，卡氏滴定等： 1高端电位滴定仪主机（带平行滴定功能）：1套； 2中、英文完全反控软件：1套； 3配置： *3.1无死体积加液驱动器：2个； *3.2四通路加液单元：2套； 3.3非水PH电极、电极电缆：各1支； 3.4水份测定专用电极、电极电缆：各1支； 3.5与主机完全分离的同品牌搅拌滴定台：1套； 3.6与主机完全分离的同品牌带抽排液功能的搅拌滴定台：1套； 3.7 水份测定专用套件 1套 3.8备品备件：滴定仪专用工具1套、校验专用滴定管1个、带防扩散头的滴定管1个； - 主要技术规格和指标 1 滴定仪主机 1.1 工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正等，具备连续大体积加液模式、手工滴定模式； ★1.2双通道主机，必须已经支持同时两个平行滴定功能：配备的两个通道，双排电极接口，可同时独立进行滴定，互不干扰，此条作为验收依据之一； 1.3主机须同时具备4个高阻抗接口（PH/mv电极接口）、2个极化电极接口、2个温度电极接口，须配备NTC温度电极接口；选配相应的电极，可直接测定温度、电压、pH值、极化电流、极化电压； 1.4 测量分辨率：pH值：±0.001pH；电位：±0.1mv；温度：0.1℃； ★1.5主机可支持连接12个以上的可用于滴定的加液驱动器，每个方法的功能参数的个数：300个以上；每个方法内部循环个数：30个以上； ★1.6具备“If。。。Then”等条件判断语句；此条件做为验收依据之一。 ★1.7温度滴定模块：可选配温度滴定模块，温度滴定模块和电位滴定部分必须可共用驱动器及控制软件，须提供温度滴定模块官网资料网址； 1.8支持全自动标准加入法，按照指定电位变化，自动进行1-19次标准溶液的添加，并自动计算结果； 2 无死体积加液系统 2.1驱动器类型：无死体积加液驱动器，滴定时活塞从上向下运动，保证无死体积，连接多个驱动器时可同时用于多个滴定； 2.2定量管类型：带旋转4通阀，4通路设计，可自由设定液体的在4个通道中的运动方向，可吸入空气以完全排空定量管及管路； ★2.3定量管及管路可以通过软件界面一键完全排空及自动清洗，无需任何手工操作，此条作为验收依据之一； ★2.4滴定管具备2ml、5ml、10ml、20ml、50ml五种规格，可选。 3搅拌滴定台 3.1含任意升降的电极架，无需使用专用滴定杯；正反双向搅拌控制，15档变速； ★3.2与滴定仪主机同品牌的原装搅拌滴定台，搅拌滴定台与主机完全分离，搅拌滴定台本身就可以连接可以用于滴定的加液驱动器，此条作为验收依据之一； 4滴定控制终端 4.1硬件：品牌电脑，全中文界面；软件可以自动识别管理已经连接的软硬件设备。 4.2 滴定结果储存量：可储存所有历史数据及每个数据对应的方法、滴定参数； 4.3 用户可自由灵活编程，软件可自动进行结果合理性自检；支持所有条件语句； 4.4可以连接和组建LIMS实验室网络系统，可以控制均质器等第三方设备；可以控制多台滴定仪，最多支持4个工作界面同时进行滴定； ★4.5支持无线控制，电脑可以采用无线方式控制仪器； |

| 3、气相色谱仪 1台 |  |
| --- | --- |
| 仪器设备 主要功能、 主要技术 规格 | - 主要技术规格 1.工作条件 1.1 电源：220V，50Hz。 1.2 温度：操作环境10˚C -35˚C 2. 性能指标 2.1 气相色谱仪—色谱性能：要求能同时安装不少于两个进样口和三个检测器。保留时间重现性<0.01%；压力控制精度0.001psi。必须可以安装FPD检测器。 2.1.1柱温箱 2.1.1.1 操作温度：室温以上4˚C -450˚C。 2.1.1.2 温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定。 2.1.1.3 ▲降温速率：从450˚C降至50˚C<3.5min 。 2.1.1.4 19梯度/20平台程序升温 2.1.1.5 温度稳定性：＜0.01˚C /1˚C环境变化。 2.1.1.6▲最大升温速度：1200˚C/min 2.1.1.7 扩展功能：具有GC+GC功能，双柱箱设计 2.1.2 分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)。 2.1.2.1可编程设定压力、流速、分流比，带有阀及控温的阀箱。 2.1.2.2 最高使用温度400˚C。 2.1.2.3▲大于149psi或更宽, 控制精度0.001psi（作为验收指标，在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后第3位上波动需提供照片） 2.1.2.4流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）， 2.1.2.5▲快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，节约维护和更换时间。 2.1.3 火焰离子化检测器(FID) 2.1.3.1最低检测限：<1.4pg C/s。 2.1.3.2电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi 2.1.3.3最高温度450°C 2.1.3.4线性动态范围：>10^7。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。 2.1.3.5▲数据采集速率：500Hz 2.1.3.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能 2.1.4 自动进样器： 2.1.4.1单套自动进样器样品位：≥150位（2ml） 2.1.4.2 ▲进样速度：0.1微秒 2.1.4.3 ▲具有在线衍生化、样品自动稀释、混合功能 2.2色谱工作站 2.2.1软件：Windows操作环境，原装进口色谱中文工作站，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析； 3.售后服务与技术支持： 3.1培训中心培训：生产厂商在四川省内具备培训中心和厂家应用实验室，免费为用户提供到培训中心进行系统培训，培训时间不少于5天，培训内容包括理论及实践，培训确保仪器操作人员能能完全独立操作该设备。 3.2. 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。 3.3 维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间72小时内。 |

| 4、高效液相色谱仪 1台 |  |
| --- | --- |
| 仪器设备 主要功能、 主要技术 规格 | 主要技术规格： 1．数量：1台 2．应用范围：广泛用于制药、食品、环保、化工行业的研发及各种常规分析 3．技术要求 *3.1液相色谱系统，全套系统耐压达620bar或以上，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、双控温多柱位柱温箱、二极管阵列检测器。 *3.2流路须采用原厂UHPLC专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。 3.3四元泵 *3.3.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min *3.3.2最大压力：620bar（全流量范围内） *3.3.3流量准确度：<0.1% 3.3.4流量精密度：<0.05% 3.3.5 梯度混合精确度：< 0.15% 3.3.6 溶剂种类：4种 *3.3.7泵清洗系统：具有主动式单独流路清洗柱塞功能 3.3.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 3.4 自动进样器： *3.4.1 兼容96孔板及常规样品瓶 3.4.2 进样方式：无样品损失，无残留 3.4.3 进样体积：0.01~100μL 3.4.4 进样体积准确度：0.5% 3.4.5 交叉污染：0.004% *3.4.6具有自动防沉淀振摇及侧移功能 *3.4.7 具有在线稀释和在线衍生功能 *3.4.8 样品容量：2mL样品瓶位》120位，另外还可放置15个10ml瓶用于小量制备 *3.4.9具有进样针内壁和外壁清洗功能（单独流路冲洗针外壁功能） 3.5 独立柱温箱 3.5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。 3.5.2温控范围：5~80℃（可降温到室温以下和升温） 3.5.3温度准确度：±0.5℃ 3.5.4温度稳定性 ±0.1℃ 3.5.5温度精度 ±0.1℃ *3.5.6容量：最多12支色谱柱 3.5.7预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 3.6 二极管阵列检测器 *3.6.1二极管数：1024 *3.6.2 波长范围：低波长段≥190nm，高波长段≥700 nm，为控制杂散光，波长范围不超过800nm 3.6.3 波长精确度：± 0.1 nm 3.6.4灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息 3.6.5 数据采集频率：100HZ 3.6.6 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 *3.6.7 流通池具备自动温度调节功能 3.8 软件: 3.8.1操作系统:可兼容Windows XP和windows 7 *3.8.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 3.8.3可自动进行快速数据采集和后处理. 3.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 3.8.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 3.8.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 3.8.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 *3.8.8 符合法规要求，具有分级权限、审计追踪、电子签名等功能。 3.8.9 具有GPC分子量分布计算功能 3.8.10 PC硬件：CPU:I5或以上，内存/8G/硬盘：500G/光驱：DVD 刻 录光驱/ 19寸液晶宽屏；品牌黑白激光打印机 |

| 5、荧光光谱仪 1台 |  |
| --- | --- |
| 仪器设备 主要功能、 主要技术 规格 | F-7000荧光光谱仪技术参数 1，环境条件： 1.1电源电压：220V，50Hz 1.2温度：15~35℃ 1.3相对湿度：45~80% *2，主机功能： 可测荧光、*磷光、*磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；*三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。 3，技术指标 *3.1灵敏度：S/N ＞800（RMS）峰值噪声；S/N ＞15000（RMS），背景最低噪声； S/N ＞250（P-P）；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽5nm，响应时间2S, 噪声为水拉曼峰处的噪声。 *3.2标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 3.3狭缝方式：水平狭缝 3.4光源：150W 的连续氙灯光源 3.5测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法 3.5单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm 3.6测量波长范围（EX/EM）：200到750nm，零级光 *3.7光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm *3.8光谱分辨率：1.0nm 3.9波长准确性：1nm *3.10波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min 3.11波长驱动速度：60000nm/min 3.12响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S 3.13光度计的显示范围：-9999～9999 3.14极高的灵敏度可以测出低至1×10-12mol/L的荧光素 3.15自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 *3.16 积分球附件：包含60mm的积分球，粉末池，标准白板及量子产率计算程序；可用于粉末样品发光效率即量子产率的测试；波长范围：240-600nm；选配副标准光源和R928检测器可扩展到240-800nm 3.17 恒温水浴支架：依靠外置的温度控制水浴系统，可保持10mm样品池内样品的恒温，温度范围：5-60℃ 3.18 固体样品支架：用于固体样品，粉末样品和高浓度样品的优化测定。通过特殊设计保证从样品反射的光不会进入发射单色器；包括粉末样品池，固体样品夹具；样品厚度最大13mm； *3.19测量及数据处理： 主机由FL Solution软件控制，在Windows环境工作。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可由monitor 实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘。 有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。 |

## 第四章  比选申请文件格式

## A、参选函

致成都大学四川抗菌素工业研究所：

根据成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购比选邀请（比选编号：CDCK20170010），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表：（比选申请人名称、地址）提交下述比选申请文件正本和副本各一套，包括：

（1）按比选须知和第四章要求提供的全部比选申请文件，及对比选文件第三章“项目参数及要求”的响应文件。

（2）比选申请人资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（若有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

2、我方同意提供贵方可能要求的与投标申请有关的任何其它资料或数据，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实和正确性负责；

3、我方愿意按照比选文件的要求，提供相关服务、按时、保证安全等

4、我方认为贵方有权决定中选人，有权接受或拒绝所有的投标；

5、投标自递交比选申请文件截止时间之日起计有效期为60天；

6、若我方中选，在收到中选通知书后，因自身原因未能在约定的时间内与贵方进行合同谈判,则我方的中选人资格自动取消；

7、若我方中选，我方将按比选文件的规定以及比选申请文件的承诺履行合同责任和义务。按期、按质、按量履行服务义务。

比选申请人：              （全称、公章）

比选申请人代表：                    （签名）

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

日期：      年    月    日

### B 、参选报价

### 成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购比选项目报价表

按建设单位提供的工程量清单编制要求及说明编制工程量清单预算报价书，分项目报价。

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： 元 |  |  |  |

说明：1、具体参数及要求、计价等见比选文件第三章的有关内容。

比选申请人全称：     （公章）

比选申请人代表：     （签名）

年    月    日

### 比选申请人基本情况

主要包括以下内容：

1、地址、邮编、联系电话；

2、经营范围；

3、经营状况；

4、其他需要说明的情况

### 相关证明资料

（1）经过年检的营业执照副本；

（2）法人授权委托书；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证。

（5）具有承担本项目的合法资质文件

（复印件加盖公章）

### 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系      （比选申请人名称）   的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人姓名）为我公司合法代理人，代表本公司参加成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购比选项目（比选编号：CDCK20170010 ）的招投标活动。代理人在本次采购中所签署的文件和处理的有关事物，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本单位承担。

本授权书于       年     月    日签字盖章生效，特此声明。

比选申请人：   （公章）

法定代表人： （签名）

被授权人：     （签名）

年    月    日

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

### 类似项目业绩一览表

| 序号 | 甲方及项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 元 |

附合同复印件

# 评审办法

### 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书和安全生产许可证一致 |
|  |  | 参选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选申请文件格式”的要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 资质等级条件 | A、税务登记证 B、组织机构代码证 C、法人授权委托书 D、房屋建筑工程施工总承包资质企业或者建筑安装专业承包资质 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 3 | 响应性评审 标准 | 比选内容 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 最高限价 | 比选报价不得超过比选文件规定的比选控制价 |

一、资格审查

比选申请人须通过上表每一项审查，才能进入详细评审。其中任一项不合格，则其资格审查不合格。

二、评标办法

本次评标采用“综合评分法”，主要考虑比选申请人的综合能力、工程质量、报价等因素，由评标委员会各成员独立对通过资格审查的比选申请人的比选申请文件进行评审，在审查合格的比选申请人中，评审委员会按照比选申请人的比选报价由低到高的顺序，通过评审的比选申请人按有效报价由低到高顺序，确定1—3名中选候选人。

成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素重点实验室建设专项设备采购评分表

| 评标打分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评标项目及内容 |  |  |  |  |
| 1 | 商务报价（35分） | 以有效投标人的最低报价为基准价，投标人的报价分=（基准价/投标报价）×商务报价分值。 |  |  |  |
| 2 | 产品技术参数 （35分） | 符合设备档次、相关技术指标与国家及行业指标，达到招标要求的为25分，高于招标文件技术要求的，每高一项，加2分，最多加10分；低于招标文件技术要求的，每低一项，减2分。 |  |  |  |
| 3 | 企业业绩 （10分） | 2016年1月1日—12月31日同类项目合同目录（提供合同金额大于10万元的合同复印件） |  |  |  |
| 4 | 付款方式 （5分） | 付款方式是否合理，对采购方现金流的影响程度。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 （15分） | 售后服务计划安排是否合理，技术培训程度，包修期时限，质保期限，故障处理及时率，维修维护收费是否合理，维修点等。 |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |