目   录

第一章  比选公告	2

第二章  比选申请人须知	4

第三章	项目参数及要求	13

第四章   比选申请文件格式	14

# 第一章  比选公告

一、成都大学四川抗菌素工业研究所作为比选人诚邀符合资格条件的潜在申请人参与成都大学四川抗菌素工业研究所成都大学抗生素研究重点实验室建设专项设备采购的比选。本项目比选编号为 CDCK20160008   。

二、比选项目概况（表一）：

| 比选人(项目业主) | 成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 成都大学抗生素研究重点实验室建设专项设备采购 |
| 建设地点 | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 采购时间 | 2016年6月24日 |
| 工程规模（和/或标准） | 详见清单 |
| 采购资金 | 自筹 |
| 其他 | 无 |

三、比选内容（表二）

| 采购 | 抗生素研究重点实验室建设专项设备 |
| --- | --- |

四、资格要求

（1）一般要求：在中华人民共和国注册合法企业具有独立企业法人资格

（2）资质要求：同时具有生产企业授权经销资质

五、比选申请人在报名时须携带：

（1）法人授权委托书；          （2）经过年检的营业执照副本；

（3）税务登记证；              （4）组织机构代码证。

（5）代理人身份证复印件         (6) 移动存储设备（U盘等）

注：以上第1项收一张原件（法定代表人投标的不用“法人授权委托书”）；第2、3、4各收一张复印件。（所有提交资料均需加盖公章）。

六、供货期要求：50个日历日。

七、工程质量：合格，详见比选文件

八、领取文件时间及地点：2016年6月3日—2016年 6月16日，成都大学四川抗菌素工业研究所网站下载。

九、递交比选申请文件截止时间及地点：

2016年6月16日上午10:00，成都大学四川抗菌素工业研究所A408安全与后勤保障部。

比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达指定地点。逾期送达或不符合规定的比选申请文件恕不接受。

十、比选文件的其他资料：配置清单，售后服务保障条款、补遗或答疑，请联系中药资源与新产品开发实验室，联系电话：028--84216048

十一、开标时间和地点：

（1）开标时间：2016年 6月 17日下午15:00。

（2）开标地点：成都大学四川抗菌素工业研究所A213会议室。

十二、本比选邀请在四川抗菌素工业研究所网站上发布。

十三、本项目的联系方式：

联 系 人：王老师             电    话：028- 84216012

# 第二章  比选申请人须知

### 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 |  | 名称：成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| 1.1.2 | 项目名称 |  | 成都大学抗生素研究重点实验室建设专项设备采购 |
| 1.1.3 | 建设地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 |  | 本项目施工图所示范围及比选工程量清单范围内工程的施工 |
| 1.3.2 | 计划供货期 |  | 50个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 |  | （1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（2）具有承担本项目的合法资质 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10 | 比选预备会 |  | 不召开 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 允许细微偏差 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 |  | 工程量清单、图纸、补遗或答疑 |
| 2.2 | 比选文件投递截止时间 |  | 2016年 6月 16 日10时00分 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他资料 |  | 除比选文件要求的构成比选申请文件主要部分以外的资料 |
| 3.3.1 | 比选有效期 |  | 30日历天(从比选截止之日算起，如比选人或行政监督部门因工作需要则相应顺延) |
| 3.4 | 比选保证金 |  | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 符合比选文件要求 |
| 3.7.4 | 比选申请文件副本份数 |  | 二份副本(中选单位另补三份副本) |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 比选申请文件的正本与副本应分别装订封塑成册，不得使用活页或抽杆夹装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 比选人的地址： 比选人名称： 比选申请文件 于“2016年 月 日10：00（递交比选申请文件截止时间）之前不准启封”的字样（或封条）。 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所A408安全与后勤保障部 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 |  | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 |  | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：成都大学四川抗菌素工业研究所A213会议室 |
| 5.2 | 比选程序 |  | 密封情况检查：由比选人检查比选申请文件的密封情况 比选顺序：不分递交先后顺序随机开启 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 |  | 评审委员会构成：5人及以上单数 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 比选报价(计价方式) | 采用工程量清单综合单价法 |  |
| 9.2 | 评审办法 | 见比选文件 |  |
| 9.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的报价、比选申请文件中参选函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应一致。 注：参选函中报价的单位应与公布的比选控制价一致，即以元为单位。小数点后保留位数不作要求。 |  |
| 9.4 | 评审结果的确定 | 确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选的，或者因不可抗力提出不能履行合同的，或者比选文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，依此类推。 |  |

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.2 本项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.3本项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3 比选范围要求

1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见比选申请人须知前附表；

(2)财务要求：见比选申请人须知前附表；

(3)业绩要求：见比选申请人须知前附表；

(4)信誉要求：见比选申请人须知前附表；

(5)项目经理资格：见比选申请人须知前附表；

(6)其他要求：见比选申请人须知前附表。

1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文(汉语言文字)。必要时专用术语应附有中文(汉语言文字)注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 比选预备会

不召开。

2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知

第三章 项目参数及要求

第四章 比选申请文件格式

第五章 评审办法

2.2比选截止时间：见比选申请人须知前附表。

3．比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（1）参选函、分项报价表等详见比选文件第四章“比选申请文件格式”内容。

（2）比选申请人必须按比选文件的要求提交证明文件，并作为其比选申请文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中选后有履行合同的能力。

（3）比选申请人概况应包括：企业生产、经营情况、商业信誉等内容。

（4）比选申请人提供已标价的工程量清单。应对比选文件中“施工内容、服务项目及要求”部分的各项条款作出清晰准确的答复，并提出明确的施工方案、服务项目和详细承诺。

比选申请人所提供的资格证明资料必须是真实有效的。否则其投标或中选资格将被取消，同时比选人保留进一步追究其行为责任的权利。

3.2 比选报价

3.2.1 比选申请人应按第三章“采购清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 比选申请人在比选截止时间前修改参选函中的比选总报价，应同时修改第五章“采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 比选有效期

3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1 无

3.5资格审查资料

3.5.1 “比选申请人基本情况表”应附比选申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。

3.6 备选比选方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选比选方案。允许比选申请人递交备选比选方案的，只有中选人所递交的备选比选方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选比选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，比选人可以接受该备选比选方案。

3.7 比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第四章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，参选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关供货期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4 比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册(均不宜使用活页或抽杆夹装订)，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4．比选申请文件

4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1 比选申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在密封袋四角、交界处、封条、项目名称、封套的封口处加盖比选申请人单位章。

4.1.2 比选申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 比选人收到比选申请文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．比选

5.1 比选时间和地点

比选人在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间（比选时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选。

6．评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

(4）曾因在比选、评审以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第五章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

7.1 选定方式

除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人顺序确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见第五章评审办法。

7.2 中选通知

在本章第3.3 款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10 天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。

8．纪律和监督

8.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向成都大学监督部门投诉。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

第三章  项目参数及要求

成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素研究重点实验室建设专项设备比选

1、本项目最高限价。

最高限价人民币：93万元（玖拾叁万整）

（1）、本项目清单预算最高控制价为：93万元（玖拾叁万整）

2、项目基本情况

项目概况：成都大学抗生素研究重点实验室建设专项设备采购一批（傅立叶变换红外光谱仪、紫外可见分光光度计、凝胶成像系统、全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机）。

项目主要内容为：按所列仪器设备主要功能、主要技术规格、及主要用途清单配置；此次招标采购设备为进口产品。

3、仪器设备主要功能、主要技术规格、及主要用途

| 仪器设备 主要功能、 主要技术 规格、及 主要用途 | 一、傅立叶变换红外光谱仪 1. 工作条件 电压220VAC，50Hz 环境温度 15－30°C 相对湿度：30－60% 2. FTIR光谱仪主机 ★2.1干涉仪：平面镜电磁驱动迈克尔逊干涉仪，具有连续动态调整功能，无需光学补偿。自动优化系统能量，无需人工调整。 2.2光谱范围：7,800-350cm-1 2.3检测器：DLaTGS，对针定位，方便拆装。 2.4光源：长寿命、高能量空冷中/远红外光源，预准直、对针定位、无需工具调整，3秒钟可达到稳定。 ★2.5光谱分辨率：优于0.4cm-1 2.6波数精度：优于0.005cm-1 ★2.7峰-峰噪音值：小于1.24×10-5AU（1分钟扫描，KBr分束器，DTGS检测器，4cm-1光谱分辨率），相当于信噪比45,000：1 ★2.8快速扫描：优于40张谱图/秒（16cm-1光谱分辨率） 2.9永久准直光路：光学台采用永久准直光路设计，无需用户在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用，淘汰螺栓弹簧定位方式。用户可自行在外部更换光源、电源、密封窗片，实现低成本维护 2.10密封干燥光学仓设计，带特殊防雾化设计窗片，内置湿度/温度诊断系， 2.11干燥功能：采用指示计来指示湿度变化情况，干燥剂可重复使用并且容易更换 2.12标准配置系统性能自动验证功能，包括硬件诊断，NIST可溯源ＰＳ标准片，依据ASTM E1421方法进行各种性能验证，如：文档运行、系统适应性诊断、性能验证、附件光通量、谱图质量等多项功能检验。以确保谱图质量连续最优化。 2.13大样品仓设计，可配置各种附件供应商的不同附件，该附件也可以适用于不同的仪器，可配置10cm光程的气体池、液体池；自动确认智能附件参数。 2.14数据接口：USB2.0高速通讯接口，可通过USB接口连接手提电脑。 3. 操作软件：与Windows 7 、Windows XP、Vista兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题，指导使用者如何解决故障问题。 3.1仪器控制软件，自动识别附件、设定参数、建立实验、谱图质量检测等。 3.2实时显示数据采集，可以连续显示数据采集过程和谱图预览模式 3.3自动H2O和CO2背景扣除（无需标准品） 3.4⃰高级ATR校正软件，以独特的多模型处理功能，自动校正峰高变形、峰位漂移以及非极化的影响，使得ATR谱图与透过谱图极为相似，达到最佳比对度（优于95%），便于谱图准确检索。 3.5⃰配置混合物分析专用的OMINC Specta 多组分混合物鉴别软件，具有自动光谱分离解谱功能，可以对混合物不同物质进行自动鉴别，。采用友好的用户界面，大大提高未知混合样品的解析效率，mixtures专利算法可以对混合物分析后直接得到组分物质名称。包括9400张通用化学品库（含碳氢化合物、醇类、酚类、醛类、酮类、酯类、酐类、内酯类、染料类，指示剂类、炔类、硝基和含氮化合物类、含磷硫化合物、无机物、硅烷类等谱图），可以进行归一化半定量测定。 4. 经济采样组件Economy Starter Kit.包括：压片器;3/4"联合扳手;100克KBr粉;4盎司石蜡糊，1盎司荧光糊，35mm玛瑙研钵,8 inch刮刀,25mm锁式样品架,25x4mm溴化钾窗片,32x3mm打孔液体池KBr窗片,32x3mm非打孔液体池KBr窗片,可拆卸液体池池架,石英池10mm,石英池架,磁性样品架。 5. 智能单点ZnSe ATR衰减全反射附件一套 6. DELL计算机和HP1106激光打印机一套 7. 国产15吨压片机 售后服务承诺:有效保证售后维修的及时快捷，负责提供技术支持，保证仪器正常操作，更方便用户的联系。 (一)安装准备环节：在仪器发货前为用户寄送仪器安装手册，使用户更多的了解仪器，做好必要的准备。 (二)安装调试环节：仪器到达目的港后在两周内(客户要求可十天内)，持有证书的合格工程师到用户现场免费安装仪器及进行示范验收试验。 (三)培训环节：在安装调试时安装工程师提供操作、维护培训；在安装后一周内由应用工程师提供应用培训，直至用户能够熟练操作仪器、使用各种检测附件、运用化学计量学软件进行建模、掌握基本仪器应用和建模技巧。 (四)应用实施环节：专职应用工程师负责协助用户建立符合行业要求和用户要求的规范化操作流程和分析方法； (五)后续技术支持环节：专职红外工程师即时回答用户在使用仪器过程中遇到的问题，排除用户的软、硬件故障；通过举办学术交流会、技术培训会不断提高用户的应用水平；提供应用书刊资料、用户通讯、中文操作手册等。 (六)拓展应用环节：在用户应用仪器进行拓展应用过程中，可以随时得到应用工程师的技术指导或现场服务。 (七)质保期：在仪器安装调试验收合格之日起整个系统质保期一年(对仪器提供终身维护支持，以优惠价提供配件)。 (八)维修服务响应：卖方在接到用户的维修电话后4小时内响应。如通过电话(或异地诊断系统)不能解决，48小时内到达现场。 (九)软件升级：为同系列软件提供免费升级。 (十)提供1个名额国内培训（食宿交通自理），现场用户培训不限名额 二、紫外可见分光光度计 1 工作环境 1.1使用温度范围：15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围：30% to 80% 1.3 仪器尺寸：450Wx600Dx250H mm 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm ★2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（配 ISR-2600Plus，可延伸至1400nm） 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） 2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12 分辨率: 0.1nm 2.1.13 杂散光: KCI < 1%T （198nm） NaI < 0.005%T （220nm) NaNO2 < 0.005%T （340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） ★2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs 2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T ★2.1.19 噪音 0.00003Abs RMS (500nm) 2.1.20基线稳定性 < 0.0002Abs/hour 2.1.21基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) 2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% 2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h 2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 三、凝胶成像系统 用途：适用于化学发光成像、荧光成像（如EB,SYBR Green， SYBR Red,等染料，可以满足不同荧光染色的核酸胶和蛋白胶成像）、考马斯蓝、银染等染色的蛋白胶成像、色度分析、克隆/斑点计数、微孔板定量、放射自显影胶片成像等。可以升级多色荧光功能、近红外荧光功能、动植物活体成像、透射RGB用于2D DIGE等，是一款具有高灵敏度，低检出限的凝胶成像系统。 技术参数： 1.工作条件 1.1环境温度：15-35℃ 1.2相对湿度：<85%, 在30℃ 2.技术参数 ★2.1.CCD制冷温度可达-60℃，背景噪音低，完全满足化学发光成像的需要 2.2.分辨率：高达2336 x 1751 ★2.3.物理像素：210万 2.4.图像最大分辨率：740万像素 ★2.5.量子效率 ：50% 2.6.CCD位数：16-bit 2.7.A/D 转换位数： 16bit 2.8.灰度： 65536色灰阶 2.9.动态范围：大于4个数量级 ★2.10.12.5-75mm, f1.2变焦镜头 ★2.11.像素单元组合： 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8此功能在做化学发光时尤其重要，可提高成像的灵敏性 2.12.暗箱箱体绝对光密封，满足化学发光、荧光成像等要求 2.13.光源：透射紫外，透射白光，透射蓝光，反射白光，反射紫外，和反射蓝光, 由软件控制所有光源 2.14.UV 防护板：方便用紫外透照台观测胶的同时进行割胶。 2.15.自动成像系统，自动调焦系统，软件控制进行焦距、光圈、滤光片和放大缩小等功能调节 ★2.16.滤光片4轮盘设计，标配EB滤光片 2.17.独特的定时紫外关闭功能，提供更全面的安全保护，同时具有紫外开门自动关闭安全设计 2.18.按压开关式防紫外安全观测窗，在不打开门的情况下可以观测到暗箱内的样品（专利设计）。其它品牌的成像系统，如要观测胶，必须开门，加防护板，很不方便。 ★2.19.单波长透照台：可任意选择三种不同的波长（254nm、302nm、365nm）中的一个波长的紫外光作为激发光。 2.20.波长透照台：ChemStudio还提供3波长透照台，集三种波长的激发光与一个透照仪中，可以同时提供三种不同波长（254nm、302nm、365nm）的紫外光作为激发光。 2.21.可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰等） 2.22.抽屉式灯箱设计，便于割胶纯化 2.23.可选配紫外蓝光转换板适用于蓝光激发光成像 2.24.另外可选配的StudioLite外置卤素光源，能够提供更为广泛和特定波长的激发光，配置不同的激发滤光片以满足不同的荧光样品的成像要求。 2.25.可选发射光滤光片：465-495nm; 503-523nm; 513-557nm; 565-625nm; 580-630nm; 607-682nm; 668-722nm; 767-807nm 2.26.可选激发光滤光片：450nm; 455-495nm; 502-547nm; 533-587nm; 600-645nm; 687-748nm 2.27.表面无反光的化学发光成像专用托盘确保高质量的化学发光成像结果 2.28.VisionWorks LS软件系统及功能： ●具有实时预览、自动曝光模式； ●分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定； ●标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转； ●图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除、多态性分析； ●显示过饱和图像提示 ●3D 图像观测及输出 ●Excel数据表格格式，有多种图像文字格式，软件版权控制，单一注册码无限次安装； ●软件可自由安装于多台电脑，用于分析 ●★多种数据输出格式：jpeg、bmp、tif 、gif、tga、png； ● 软件可用于图像采集、RFLP分析、差异显示分析、1D分析/密度测量、Southern/Northern/Western杂交分析； ● 所有结果可以自动生成报告，存档并追踪历史记录。 ●支持21 CFR Part 11 条例 3. 仪器配置及必备件 3.1 化学发光专用暗箱、标配顶置曝光、EB滤光片、凝胶尺、凝胶托盘、聚焦板、化学发光托盘，软件 3.2 CCD-Camera515，12.5-75mm, f1.2变焦镜头 3.3 302nm紫外透照仪,面价25*26cm 3.4 操作说明书； 3.5 电源线与数据连接线； 4.技术服务和培训 4.1. 卖方免费提供现场仪器安装与调试 4.2. 卖方免费培训操作人员，使之能够熟练操作 4.3. 仪器自调试安装后保修期为1年 四、全自动实验室玻璃器皿清洗消毒机 "1 设备用途：用于实验室玻璃器皿或塑料等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物（如铅、汞、镉、砷等）和有机残留物（如工业染料、激素等）等化学性污染物的清洗和干燥，包括移液管、容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、移液管、圆底烧瓶、量筒、培养皿、玻片、漏斗等。 2 主机技术参数 2.1 清洗效果 ★2.1.1达到国际标准，通过ISO9001，ISO13485、VDE、CE相关国际权威认证。 2.1.2 为保证痕量分析实验结果的精确性，清洗后的残留物能完全达到行业内相应方法检出限标准。 2.2 结构 2.2.1 设备结构，双层可拆卸隔热隔音外壳设计，便于维护。 ★2.2.2 高度≤850mm，可内嵌实验台下安装，节约空间。 ★2.2.3 外部材质，耐腐蚀防刮擦白色外壳；内腔材质，316L不锈钢。可同时放置双层双侧共四个不同篮架，便于同时清洗不同种类玻璃器皿。 ★2.2.4 侧面进水，进水口为后侧设计，具有两个进水口，自动开启和关闭。 2.2.5 清洗剂分配泵，内置型，≥2个。 ★2.2.6优化卫生腔室设计无死角，腔内无加热元件。 2.3 控制系统 2.3.1 控制系统为全中文操作界面，内置多种清洗程序； 2.3.2 实时运行参数监测接口，可实时监测设备运行情况包括设备运行参数的校验和记录。 2.3.3 温度控制精确，有独立的温度监测系统。 ★2.3.4 喷淋臂监测系统，可对喷淋臂实施运行监测和喷淋水压监测，保证清洗效果。 2.4 循环泵系统 ★2.4.1 采用加热变速一体泵，拥有足够的水循环量和冲刷能力，最高转速3400转/分钟。每分钟流量最大500升；循环泵功率不应小于700W，进水管路配有流量计，可精确控制进水。 2.4.2 仪器内置水软化系统。 2.4.3 内置双层360度旋转喷淋臂装置，保证玻璃器皿能得到有效清洗，双层篮架配置时为三层喷淋臂装置。 2.5 加热系统 2.5.1 电源380V，加热功率≥8KW，总功率约9.2KW。 2.5.3 设备配有双蒸汽冷凝装置，防止工作过程中向实验室内排放热蒸汽污染实验环境。 2.5.4 清洗温度可调，温度最高为93度，可根据客户要求进行调整，调整精度为1度。水槽中的双重温度感测器可以保证清洗温度与漂清温度达到要求，确保清洗结果的标准性。 ★2.6 过滤系统：内腔配有四层水过滤系统，保证清洗水的清洁度，同时保护玻璃器皿及内部元件不易受损。 2.7 配给系统：液体清洁剂和液体中和剂均可由内置的泵自动进行配给，包括固体的单门配给器，液体清洁剂配给泵。 2.8 防水系统：通过监控水管和滴水盘以防渗漏，有助于确保实验室的安全。 2.9 具备自动开门和关门功能，实现Eco-Dry干燥功能； 3、 主要配置： 3.1主机1台，包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式分配泵、RS232数据接口和双蒸汽冷凝系统、高效主动干燥系统、四层精密过滤系统。 3.2 试剂泵一个，用于液体中和试剂。 3.3进口液体清洁剂5升1桶，液体中和剂5升1桶。 3.4栏架配置：上层清洗篮架1套，下层清洗篮架1套，可清洗18个细径玻璃器皿的注射式篮架1套，可清洗28个量筒、三角瓶的半插架栏架一套，可用于清洗烧杯等广口器皿的篮架及其盖子1套，可清洗两百根试管的扇形插架一套。 4 技术服务 4.1 设备生产厂家在国内设有分支机构并有专业厂家工程师负责安装、培训以及售后服务。 4.2 设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。 4.3 设备到达安装地点，生产厂家在接到用户通知1周内执行免费安装直至达到验收指标。 4.4 设备安装后在用户所在地对操作人员进行培训，使其能独立进行常规操作。内容应涉及仪器的基本原理、操作使用和保养维修。 4.5 提供一年的免费保修，终身维修。 4.6 维修服务：要求生产厂家在中国至少设立固定的维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。投标人应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在两天内、重大问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 |
| --- | --- |

## 第四章  比选申请文件格式

## A、参选函

致成都大学四川抗菌素工业研究所：

根据成都大学成都大学四川抗菌素工业研究所成都大学抗生素研究重点实验室建设专项设备采购比选邀请（比选编号：CDCK20160008   ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表：（比选申请人名称、地址）提交下述比选申请文件正本和副本各一套，包括：

（1）按比选须知和第四章要求提供的全部比选申请文件，及对比选文件第三章“项目参数及要求”的响应文件。

（2）比选申请人资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（若有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

2、我方同意提供贵方可能要求的与投标申请有关的任何其它资料或数据，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实和正确性负责；

3、我方愿意按照比选文件的要求，提供相关服务、按时、保证安全等

4、我方认为贵方有权决定中选人，有权接受或拒绝所有的投标；

5、投标自递交比选申请文件截止时间之日起计有效期为60天；

6、若我方中选，在收到中选通知书后，因自身原因未能在约定的时间内与贵方进行合同谈判,则我方的中选人资格自动取消；

7、若我方中选，我方将按比选文件的规定以及比选申请文件的承诺履行合同责任和义务。按期、按质、按量履行服务义务。

比选申请人：              （全称、公章）

比选申请人代表：                    （签名）

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

日期：      年    月    日

### B 、参选报价

### 成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素研究重点实验室建设专项设备采购比选项目报价表

按建设单位提供的工程量清单编制要求及说明编制工程量清单预算报价书，分项目报价。

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： 元 |  |  |  |

说明：1、具体参数及要求、计价等见比选文件第三章的有关内容。

比选申请人全称：     （公章）

比选申请人代表：     （签名）

年    月    日

### 比选申请人基本情况

主要包括以下内容：

1、地址、邮编、联系电话；

2、经营范围；

3、经营状况；

4、其他需要说明的情况

### 相关证明资料

（1）经过年检的营业执照副本；

（2）法人授权委托书；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证。

（5）具有承担本项目的合法资质文件

（复印件加盖公章）

### 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系      （比选申请人名称）   的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人姓名）为我公司合法代理人，代表本公司参加成都大学四川抗菌素工业研究所抗生素研究重点实验室建设专项设备采购比选项目（比选编号：CDCK20160008   ）的招投标活动。代理人在本次采购中所签署的文件和处理的有关事物，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本单位承担。

本授权书于       年     月    日签字盖章生效，特此声明。

比选申请人：    （公章）

法定代表人： （签名）

被授权人：     （签名）

年    月    日

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

### 类似项目业绩一览表

| 序号 | 甲方及项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 元 |

附件一：

### 合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人” )为实施                (项目名称)，己接受                (承包人名称，以下简称“承包人” )对该项目施工的参选。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l)中选通知书；

(2)参选函及参选函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币(大写)                    元(￥              )。

9．本协议书一式  四 份，合同双方各执二份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              (盖单位章)        承包人：             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)    法定代表人或其委托代理人：   (签字)

年    月    日                               年    月    日